## Приложение 1
Приложение 1 к Объявлению № 21 от 1 сентября 2023 года
Перечень закупаемых ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» акимата города Астана медицинских изделий
№ лота | Наименование товара | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Лампа бактерицидная | Лампа бактерицидная (длинные 30 ватт), напряжение сети — 220 В;тип цоколя — G13; сила тока — 0,37 А;Эффективное напряжение минимальное — 86 В; номинальное — 96 В; максимальное — 106 В;Мощность бактерицидного потока — 12 Вт; Срок службы (бактерицидный эффект лампы) — 9000 часов; Габариты лампы длина — 908,8 мм; диаметр — 28 мм; масса нетто — 108 гр. | штука | 20 | 7500 | 150000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
2 | Рецикулятор для оббезараживания воздуха | Материал корпуса металлический, количество ламп -2, оснащение индикатора времени -таймер, с наличием времени работы, тип облучателя – закрытый, вес не более 3,3 кг, производительность на 60 кв.м, бесшумный. Средний срок службы облучателя не менее 6 лет. Гарантийный срок 37 месяцев. Обязательно все заявленные показатели должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. К рециркулятору обязательно должны прилагаться: технический паспорт на русском и казахском языке | штука | 3 | 81700 | 245100 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
3 | Экранированный облучатель с регулируемым защитным экраном | Ключевая особенность аппарата - наличие двух режимов работы:Режим 1 «непрерывно в присутствии людей» – работает внутренняя лампа, через щелевой зазор в виде крышки проходит ультрафиолетовое излучение.Облученность на расстоянии 1м в секторе прямого луча должна соответствовать нормам СанПиН РК Приказ МЗ РК № № ҚР ДСМ -96/2020. От 11. 08.2020 года гл.5 п. 58, и составлять не менее 100мкВт/см2. Нижние слои воздуха обеззараживаются за счет естественной конвекции воздуха. Одновременно облученность в обитаемой зоне помещения, измеряемая на трех уровнях: уровень глаз человека «сидящего», «стоящего», «лежащего» не должна превышать 0,1-0,2 мкВт/см2. Режим 2 – «быстрое обеззараживание в отсутствие людей», при этом облученность от открытой лампы на расстоянии 1 м от источника должна быть не менее 120 мкВт/см2. Производительность при эффективности 99,9% при включенных двух лампах 150 м3/час (при включенной верхней (экранированной) лампы 60 м3/час, при включенной нижней лампы 90 м3/час). Кол-во ламп: 2 штуки, мощностью 30 Вт каждая. Срок службы 9000 ч. Стартера – 3 шт. Наличие стартеров оберегает облучатель от перепадов напряжения и преждевременного выхода из строя. Конструктивная особенность аппарата (наличие крышки и регулировочного винта) дает возможность ручной настройки аппарата и возможность его использования в любом помещении. Средний срок службы облучателя не менее 6 лет. Гарантийный срок 37 месяцев. Обязательно все заявленные показатели должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Модель облучателя должна быть согласована с Заказчиком до момента поставки. К облучателю обязательно должны прилагаться: технический паспорт на русском и казахском языке, журнал УФБО. Облучатель комплектуется: 4-х жильный кабель – 1 метр, двухклавишный выключатель, комплекты метизов. | штука | 5 | 65000 | 325000 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
4 | Биопсийные щипцы | Совместимость с эндоскопами серии GIF-LV1 +Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 1550мм, В наличие - бранши овального типа с отверстиями механизм «Качающиеся бранши», конструкция без иглы, пластиковая оплетка вводимой части, стерильные. | упак (в упаковке 20шт) | 5 | 130507 | 652535 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
5 | Фильтр для видеоэндоскопического отсоса | Фильтр для видеоэндоскопического отсоса SSU-2 системы Olympusмикробиологический, антибактериальный, одноразовый для аспиратора. | упак (в упаковке 10шт) | 1 | 156598 | 156598 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
6 | Одноразовая чистящая щетка | Совместимость с эндоскопами серии GIF-LV1 +Диаметр минимального совместимого инструментального канала для части щетки для чистки канала 2,0 мм, диаметр максимально совместимого инструментального канала для части щетки для чистки канала 4,2 мм, длина 2200 мм, стерильные Количество в упаковке 50 штук | упак (в упаковке 50шт) | 1 | 84966 | 84966 | по заявке Заказчика в течение года | г.Астана, пр.Республики 56.
Итого | [5 empty] | 1614199
| Заместитель директора организации здравоохранения по экономическому и административно -хозяйственному обеспечению |  |  |  | Жарлыгапова Г.Т.
| Главный бухгалтер |  |  |  | Ахметова Р.Б.
| Бухгалтер по государственным закупкам |  |  |  | Казанов К.К.